附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

1. 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

二、微波治疗仪相关技术要求（需提供佐证材料）

1. 工作频率：915MHz （频率偏离值≤4MHz）
2. 输出功率：**≥**180W
3. 电压驻波比：≤3
4. 定时范围：1—30min，误差不大于±1min
5. 输入功率：≤1000VA
6. 辐射器：体表辐射器≥1支（需包含一支直径≥160mm圆形辐射器）;腔内辐射器≥1支（直径范围10-13mm）
7. 辐射器天线技术：偶极子天线、波导天线
8. 报警及安全指标:自诊断故障报警模式
9. 推车材质：抗撞击、耐老化、防静电医用ABS材料外壳
10. 匹配负载阻抗：≤50Ω