附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

1. 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

二、脑电仿生电刺激仪相关技术要求（需提供佐证材料）

1、要求可以和高压氧舱联合使用。

2、要求刺激电流是由α、β、θ等脑电成份数字频率合成仿脑电波生物电自颅外无创电刺激。

3、要求刺激电流（仿脑电波）要具有超慢波成份。

4、要求输出开路最大电压峰-峰值不大于24V。

5、要求要具有五路独立输出能同时治疗五个患者。

6、要求治疗强度调节不低于32级。

7、要求治疗模式不少于三种。

8、要求频谱范围0～100Hz。

9、要求即时输出频段同步显示，便于临床动态观察病人情况。

10、要求治疗时间范围不低于1-120分钟，并可随意调节，步长1分钟。