附件4：
为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：
1、 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。
二、双通道注射泵相关技术要求（需提供佐证材料）
1．注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2．支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
3．支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50／60ml；
4.双通道每个通道独立运行，支持通道之间联机功能
5．注射精度≤±2％，机械精度≤±0.5％
6．注射速度范围：0.01-1900ml／h，且最小速度和步进均为0.01ml／h
[bookmark: _GoBack]7．快推速度范围：0.01-1900ml／h，且最小速度和步进均为0.01ml／h
8．彩色显示屏，触摸屏技术。
9．可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
10．注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、剂量时间模式等
11.具备阻塞前预警提示功能且阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
12.电池工作时间≥6.5小时＠5ml／h。
