附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

- 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

- 超声多普勒胎儿监护仪相关技术要求（需提供佐证材料）

1.监护参数:胎心率(FHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM);

2.胎心率范围:50~220bpm;

3.无凸点设计的宫缩探头非线性误差≤±10%，归零方式:自动/手动;

4.胎动:手动/自动胎动检测;

5.	液晶屏;

6.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头;

7.飞梭和硅胶按键操作;

8.内置式宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线;

9.打印机走纸速度2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能；

10.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调;

11.具有回顾报警功能；

12.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。