附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

- 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

- 牙科X射线机相关技术要求（需提供佐证材料）

（一）功能要求:数字牙化牙片机是利用X射线透射并使感光传感器成像原理,

对牙齿单齿进行摄片的口腔诊断设备,可对口腔疾病的治疗及预防提供

准确可靠的数字影像资料.要求:结构新颖、外形美观大方、性能可靠、

操作方便。

（二）技术要求

- 焦点：≤0.4mm

- 工作电压：60或70KV

- 电源 220-240V 交流电（±10%），50Hz

- 曝光控制方式：自动或手动

- 安装方式: 牙片机壁挂式安装 或立式安装

- 无线连接，影像板灵活、轻薄、可弯曲，可反复擦写使用，厚度≤0.5mm；

- 空间分辨率不小于12灰阶（65536）；

- 可同时完成图像读取和清除功能，最快读取时间小于10秒，

- 扫描仪可处理全部牙科口内片规格：即0#儿童、1#儿童咬翼、2#成人、3#咬翼等

- 支持DICOM 3.0图像存储、传输和打印输出功能，可与医院影像管理系统PACS相兼容。