附件4：
为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：
1、 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。
2、 牙科X射线机相关技术要求（需提供佐证材料）
（一）功能要求:数字牙化牙片机是利用X射线透射并使感光传感器成像原理,
对牙齿单齿进行摄片的口腔诊断设备,可对口腔疾病的治疗及预防提供
准确可靠的数字影像资料.要求:结构新颖、外形美观大方、性能可靠、
操作方便。
（二）技术要求
1. 焦点：≤0.4mm
2. 工作电压：60或70KV
3. 电源 220-240V 交流电（±10%），50Hz
4. 曝光控制方式：自动或手动
5. 安装方式: 牙片机壁挂式安装 或立式安装
6. 无线连接，影像板灵活、轻薄、可弯曲，可反复擦写使用，厚度≤0.5mm；
7. 空间分辨率不小于12灰阶（65536）；
8. [bookmark: _GoBack]可同时完成图像读取和清除功能，最快读取时间小于10秒，
9. 扫描仪可处理全部牙科口内片规格：即0#儿童、1#儿童咬翼、2#成人、3#咬翼等
10. 支持DICOM 3.0图像存储、传输和打印输出功能，可与医院影像管理系统PACS相兼容。



